Поверки и исследования светодальномера 2СТ10

| Приём | Отсчёты |  |  | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,205 | 8,201 | 8,202 | 8,203 |
| 2 | 8,204 | 8,200 | 8,202 | 8,202 |
| 3 | 8,202 | 8,202 | 8,203 | 8,202 |

| Отсчёты по БКО |  |  | Среднее |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,139 | 0,138 | 0,137 | 0,138 |
| 0,141 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |

Dср=8,188м=8188мм                   Dбко ср=0,139м=139мм

Кi=0,01

∆Dy=-4,5мм                         ∆Dn=10-5*Dср(Кn-К’n)

∆Di=10-5Dср*Кi=10-5*8,188*(-0,01)=8,18*107 (м)

∆Dбко=Dбко-Dбко изм =∆Dбко=-9 (мм)

Вычисление окончательного результата.

Окончательный результат измерения расстояния Du, в мм вычисляется:

Du=Dср+∆Dy+∆Dn+∆Di+∆Dбко

где: Dср - среднее арифметическое значение отсчётов по табло светодальномера, мм

∆Du – поправка на циклическую погрешность, мм

∆Dn – поправка на метеоданные, мм

∆Di – поправка на температурные изменения частоты задающего генератор, мм

∆Dбко – поправка учитывающая дрейф показаний светодальномера при работе по блоку контрольного отсчёта, мм

# Поверка и юстировка светодальномера 2ТС-10

- Поверка на функционирование. Включить светодальномера в режим КОНТР, переключить счёт – в любое положение. Во всех разрядах верхней строки табло высветится цифры 8, после чего в 7 и 8 разрядах индицируется значение напряжения источника питание. В первом же разряде этой строки, выделенном для индификации режимов, высветится знак “”. Если этот знак мигает, источник необходимо заменить. Во второй строке табло окончание прогрева термостат индицируется вертикальными сегментами 3 и 7 индикаторов.                           Проверить значение контрольного отсчёта. Для этого необходимо перевести выключатель РЕЖИМ в положение I, надеть на объектив блок контрольного отсчёта, повернуть переключатель СЧЁТ в положение I, установить рукояткой СИГНАЛ уровень сигнала в середине рабочей зоны и взять несколько отсчётов. Вращением рукоятки К.О. установить паспортное значение контрольного отсчёта, если показание табло от него отличается. Если при проверки на функционирование будет обнаружены какие – либо отклонения от изложенного то светодальномера необходимо направить в ремонт.

- проверка правильности работы отдельных узлов.  Плавность вращения подъёмных винтов подставки, положения оси уровня относительно вертикальной оси вращения прибора, совпадение визирной оси оптического центрира с осью вращения светодальномера поверяют таким же методами, как и теодолиты.       Визирная ось визирного канала должна быть параллельна оси приёма – передающей системы светодальномера. Установить 1-призменный отражатель на расстоянии 100-150 м от светодальномера. Включить светодальномера в режим ИЗМЕРЕНИЯ, и навести светодальномера на отражатель по максимуму сигнала. Если при этом перекрытия сетки визирного канала не совпадает с изображением призмы отражателя более чем на половину ширины сетки биссектора, положение сетки следует исправить.

- определение частоты кварцевого генератора. Переключатель частотомера (например 43-54) ВРЕМЯ СЧЁТА установить в положении 104 mS. Подключить частотомер к гнёздам светодальномера. Включить СВ. в режиме счёт, КОНТР. Взять несколько отсчётов по частотомеру и вычислить из них среднее арифметическое значение Fср в Гu и десятых долях Гu. Вычислить отклонение ∆F измеренного значения частоты от поминальное  по функции:  ∆F=10Fср-(Fпом+∆F) где: Fпом – поминальное значение частоты, равное 14985500 Гц                 ∆F – поправка за температурные изменения частоты в Гц определяемая по графику приведенному в паспорте С.В.                                               Значение ∆F не должно быть более 60 Гц. Подстроить частоту кварцевого генератора резистором F до получения значения ∆F не более 10Гц.

- определение циклической погрешности.            Разместить на ровной местности или в помещении базис по формуле Dk=[А+К+0,1] м,                        где: А – любое число в пределах от 2 до 25, К=0,1…10, измерить расстояние рулеткою с погрешностью не более 1,5 мм.                               Измерить интервалы базиса С.В. измерение провести при оптимальном уровни сигналы, когда стрелка контрольного прибора расположена в середине рабочей зоны. Измеряя каждое расстояние, определить значение контрольного отсчёта, от указанного в паспорте, учитывать при вычислении рез-тов измерения.            Вычислить значение ∆Du для каждого интервала     ∆Du= Du-D0, Du- результат измерения С.В.;          D0-результат измерения того же интервала рулеткой, мм. Построить новый график поправки за циклическую погрешность ∆Du и вывести её при последующих измерениях.

- определения погрешности измерения расстояния. Поверку С.В. проводят путём измерения интервалов контрольного базиса длиной 25, 100, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 м. Длина интервалов контрольного базиса должна быть аттестована с погрешностью 1,5+10-6D. Каждую линию измерить не менее чем четырьмя приёмами в режиме ТОЧНО. В приёме проводят одно наведение на отражатель и берут 3 отсчёта. интервалы до 3000 м следует измерять при метеорологической дальности видимости (МДВ) не менее 20 км, до 5000 м- не менее 40 км. Измерения проводить в условиях облачной погоды, когда колебания изображений в зрительной трубе отсутствуют. Значение СКП измерения каждого интервала базиса вычислить по формуле:

μк=i=1пΔi2п

где: ∆I- уклонение результата измерения i ым приёмом от длины интервала базиса, мм n число приёмов. Значение μк в мм для каждого измеренного интервала не должно быть более 10+10-6 D, мм.